采购需求-仰角手机

1. 头部：45°反角机头，焊接式、力矩型，尺寸为φ12.2×13.7 
2. 轴承配置：德国进口陶瓷球轴承
3. 连接形式：4孔直连式
4. 材质及处理方式：铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层
5. 重量：45g
6. 冷却形式：单孔水冷却
7. 头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。
8. 工作压力（手机口）：四孔0.25-0.27MPa
9. 耗气量：30-36NL/min
10. 空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）
11. 噪音：≤68dB
12. 扭矩：0.13～0.15N.cm
13. 机芯不平衡量：≤180μg
14. 径向跳动量：≤0.015mm
15. 在水压0.2MPa时，冷却水流量50mL/min
16. 可承受136℃±2高温高压蒸汽灭菌

配置清单：
1.压盖扳手：1件
2.说明书：1本
3.合格证：1份
4.针灸针：1支
[bookmark: _GoBack]5.机芯瓶：1套（内含：碟形簧1个、尼龙垫1个、钢垫1个、O形圈（φ6.2x1）2个、25mm阻生齿车针1个）
