采购需求-仰角手机

- 头部：45°反角机头，焊接式、力矩型，尺寸为φ12.2×13.7

- 轴承配置：德国进口陶瓷球轴承

- 连接形式：4孔直连式

- 材质及处理方式：铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层

- 重量：45g

- 冷却形式：单孔水冷却

- 头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。

- 工作压力（手机口）：四孔0.25-0.27MPa

- 耗气量：30-36NL/min

- 空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）

- 噪音：≤68dB

- 扭矩：0.13～0.15N.cm

- 机芯不平衡量：≤180μg

- 径向跳动量：≤0.015mm

- 在水压0.2MPa时，冷却水流量50mL/min

- 可承受136℃±2高温高压蒸汽灭菌

配置清单：

1.压盖扳手：1件

2.说明书：1本

3.合格证：1份

4.针灸针：1支

5.机芯瓶：1套（内含：碟形簧1个、尼龙垫1个、钢垫1个、O形圈（φ6.2x1）2个、25mm阻生齿车针1个）