需求内容-根管设备1批

一、根管马达根测一体机

1、内置多个可供医生自行设置的程序，单独的根测模式。

2、在50~400gcm 范围内可设置有10个微调扭矩值。

3、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

4、转速可以调节区间大，参数适配市面上所有锉系统。

5、工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，ATC自适应扭矩模式。

6、高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

7、适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，并且参数可调整。

8、操作系统可实时升级(包括未来几年内新出的系统)，以保证设备的最先进性。

9、内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。

10、无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

11、一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

12、整机两年质保（包括主机及弯机头）。

13、环境条件：15℃~35℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m。

14、手柄内置根测功能，可独立作为根测仪使用，连接根测线可实现功能与牙根尖定位仪相同。

15、工作模式下可通过连接根测线实现边侧边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

16、到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

二、根管马达

1、内置多个可供医生自行设置的程序。

2、在50~400gcm 范围内可设置有多个微调扭矩值。

3、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

4、转速可以调节区间120 rpm~650rpm，参数适配市面上大部分锉。

5、工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式。

6、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

7、适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统。

8、可重新设定设备出厂时内部存储的数据。

9、操作系统可实时升级(包括未来几年内新出的系统)，以保证设备的最先进性。

10、内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上。

11、无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

12、弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

13、整机两年质保。

14、环境条件：15℃~35℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m。

三、热牙胶系统

（一）牙胶充填仪参数

1、无线式设计，符合人体工程学，操作更方便灵活。

2、工作模式温度区间大，适配市面上大多数牙胶棒。

3、加热时间短，30秒左右即可达到设定工作温度。

4、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用。

5、牙胶棒使用成本低，单个根管耗材成本在1元左右。

6、维护保养方便简单。

7、大容量充电电池，工作续航时间长。

8、纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，满足临床治疗需求。

9、两年主机质保，工厂拥有专业的售后团队，提供使用保障。

10、工作尖使用寿命长，价格优惠。

（二）牙胶尖切断器参数

1、无线笔式设计，符合人体工程学，操作方便灵活。

2、配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样。

3、工作尖可多方向操作，多个方向可以调整。

4、即刻加温，即刻冷却。

5、大容量锂电池，工作续航时间长。

6、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确。

7、加热温度可调范围大。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度。

8、工作尖有隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的。

四、根测仪

1、彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置。

2、基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性。

3、唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染。

4、大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池。

5、体积小巧，视角符合临场操作习惯。

6、可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体。

7、音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量。

8、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示。