需求内容—高速冷冻离心机1台（重新招标）
一、技术参数
1、最高转速：18500rpm	
2、最大相对离心力：23900×g	
3、最大容量：4×100ml	
4、定时范围	1min～99min	
5、温度设置范围	-20℃～40℃
6、转速精度	±20r/min	
7、整机噪声	≤ 65dB（A）
[bookmark: _GoBack]8、配置：6×50mL尖底角转子、10×5mL角转子、4×100mL角转子
9、10档加/减速控制，第9档自由停车时间可达540S以上，可满足特殊分离样品要求
10、带有应急开门拉绳，防止意外断电等情况时，保证样品正常取出
11、符合ISO9001质量管理体系认证,符合 ISO13485组织管理体系认证
12、角转子采用高分子纤维材料，耐酸/碱，抗腐蚀。比传统的铝合金转子重量更轻，抗腐蚀性更强，安全性更高。比传统的铝合金转子升降速快
13、卡扣式液压杆，安装更换方便快捷，无需任何工具拆卸。
14、具备一键预冷功能，冷冻离心更方便
15、最快加/减速时间：升25s/降25s内

二、服务要求
1、在产品到达用户现场后,提供免费调试，以达到技术协议附件所要求的技术指标并通过验收。
2、免费培训我方操作人员、技术人员或其他相人员，使其熟练掌握设备操作清楚设备的常见故障及解决办法。
3、设备质保期为设备通过验收之日起3年，六个月内有质量问题可无偿更换新机，质保期内提供免费维修及技术支持服务，提供24内快速现场排除故障服务，提供培训和售后走访。
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