
需求内容-封口机2台
技术参数
1、中英文打印切换，可打印 7 个参数，可选择单项或多项打印。
2、可打印灭菌日期、失效日期、包名、科室、批号、操作者、认证符，使用 EN980 标准符码并可储存。
3、实时测试打印封口机性能 6 项：测试日期、温度、压力、速度、操作者、认证符和机器号，功能温度、日期、批号可设可调，批号也可用作炉号、炉次；
4、字体4级可选，起始、字距3级可调，单行打印，7 个参数全部打印时最小行长60mm；打印功能可暂停，只保留封口功能；封口总宽度：12mm，封口四线；封口速度：10m/分钟
[bookmark: _GoBack]6、数控温度设定，30°C-230°C可选，预设120°C和180°C备选，温差≤1% 
7、具数据管理功能，可储存1000个灭菌包名，100个科室名，100个操作者名；可与电脑联机导入导出所储存的数据；
8、候机警报，压力异常警报等多项保护； 符合ISO11607 国际标准；
