需求内容-龈上龈下超声一体机1台
一、技术参数
1.台式机设计，兼具龈上喷砂、龈下喷砂、超声洁治等功能；
2.配有独立清洁按钮及清洁模式指示灯，按下清洁按钮，踩下脚踏可进入清洁模式，清洁模式时指示灯会闪烁直至结束，清洁模式持续周期约30秒；
3.标准配置中的每支超声工作尖，均配有扭矩限力扳手
4.超声手柄配有LED灯，当脚踏板被踩下时，工作尖的LED灯亮起，当脚踏板被释放后，灯光大约保持20秒（误差±10%）
5.根据设定水流量的大小，工作面盘会有相应的指示灯显示。冲洗流量范围：0-60ml/min, 最大冲洗量不低于60ml/min
6.超声智能负反馈技术，125次/秒智能负反馈，舒适高效；
7.工作尖直线型运动轨迹，不敲击、不撞击牙面；
8.粉末流速的设定：通过滑动或手指触摸感应区流速调节，调节范围1.5g/min-9g/min
9.龈下喷砂手柄及喷嘴拥有全球专利，保证恰当的气、粉和水的混合比例，防止软组织气肿，龈下喷砂手柄可拆卸，可高温高压消毒；
10.龈下喷嘴采用高分子材料制造，灵活柔软便于弯曲，尖端水平3个方向喷砂，垂直喷水；
11.配有不同流量和出粉管路设计粉罐共2个，配合不同工作模式，不同喷砂粉使用；
12.最大功率消耗100VA
13.供水系统：1到5巴（100到500kPa）
14.压缩气压：5.5到7.5巴（550到750kPa）
15.超声波规范：最大输出12瓦；频率范围24-32kHz
二、配置清单
1.主机1台
2.龈上喷砂手柄1个
3.龈下喷砂手柄1个
4.LED超声手柄1个
5.超声手柄线1条
6.喷砂手柄线1条
7.龈上喷砂粉罐1个
8.龈下喷砂粉罐1个
9.350ml容量及以上水瓶1个
10.一次性龈下喷嘴1盒（40个）
11.A，P，PS工作尖（含扭矩限力扳手）各1个，
12.多功能脚踏开关1个
13.电源线1条
14.外接水管1条（配1个和主机连接的快接口）
15.气管气管1条（配1个和主机连接的快接口）
16.不锈钢消毒盒1个
17.磁性手柄挂架2个
18.LED手柄聚光罩4个
19.快装粉器1个
20.龈下喷嘴拆卸扳手1个
三、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备主机质保期至少为3年，配件质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
[bookmark: _GoBack]（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
五、常用配件及耗材价格
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