需求内容-牙片宝1台

一、功能用途

用于口内根尖片的数字化成像。具有拍摄定位容易，成像速度快，成像效果优秀，病人依从性强，成像板可重复使用等特点。

二、技术参数

（1）连接方式：千兆网线连接，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备。

（2）功率：最大负载电流1.5A。

（3）具备内部自动紫外线消毒功能。对成像板传输机械中的病毒和细菌的杀菌率可达到99%。

（4）消毒可分为两种情况自动进行：①设备睡眠模式时自动清洁 ②每位患者拍片后自动清洁。

（5）影像板使用磁芯技术，带Idot激光追溯标识系统，跟踪影像板成像质量，便于查询更换。

（6）可拍摄及读取咬合片，提供咬合片4C影像板拍摄套装。

（7）双重卫生感控防护，含防水食品级材质保护袋和保护套。

（8）影像速度：扫描速度最快4.3秒，最慢不超过7.5秒。

（9）影像清晰度2档可选，影像解析度≥14.3 lp/mm，像素尺寸高清扫描≥64微米，超清扫描≥35微米。

（10）扫描方式：扫描舱为内置式，磁悬浮无接触式扫描方式，前置式操作，放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出。

（11）带显示液晶界面，图片导引操作指示。扫描同时在屏幕上显示图像预览。

（12）软件功能：长度测量、角度测量、多级锐化、影像反转、局部加强、标记、注释、各种图像处理，可以按照时间、ID、姓名等快速搜索病人

（13）数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统。

三、配置要求：

（1）激光扫描仪主机1台

（2）0号口内成像板（22 x 31mm）2张

（3）1号口内成像板（24 x 40mm）2张

（4）2号口内成像板（31 x 41mm）5张

（5）3号口内成像板（27 x 54mm）3张

（6）4C咬合片套装（3号片2张，咬合片保护壳、保护袋各25张）

（7）感控卫生配件初始套装（一次性安全保护袋各个型号）各100张

（8）感控卫生配件初始套装（一次性安全保护壳各个型号）各100张

（9）成像板清洁布1片

（10）影像板存储盒1个

（11）影像诊断软件1套

（12）操作服务手册1套

（13）影像电脑工作站2台（技术参数：CPU：I5及以上，双1000Mbit/s网卡，Windows 10 64位，Windows server 2008 SP2，内存：16G及以上；硬盘系统盘128G及以上固态，存储盘1T及以上；系统：依据软件兼容性最佳安装；显卡：依据软件兼容性最佳安装。显示器：不小于22寸，分辨率1080P。）

四、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为5年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。