需求内容-根管热压充填仪2台

一、技术参数

1  可设置温度和牙胶流量

2  360度灵敏开关直接控制

3  回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量

4  带牙髓活性测试功能

5  携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度

6 独立牙胶子弹式设计避免交叉感染

二、配置清单

主机1台、携热加压手柄1个、携热加压头3个

三、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备主机质保期至少为1年，配件质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

四、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

五、常用配件及耗材价格

| 配件名称 | 价格（元） |
| --- | --- |