需求内容-等离子空气消毒机一批
1、 需求内容
医院疫情防控需要，我院拟在蔡塘总院901阶梯教室、902会议室安装等离子空气消毒机，本项目按设计施工安装一体化建设办理。
2、 技术参数
1、 等离子体空气消毒机（柜式）
（1） 适用体积≥150m³；
（2） 消毒方法：等离子体+静电吸附；
（3） 设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.01mg/m³；
（4） 净化效果：设备持续工作1小时，对150m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥90%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤3500000个/m³；
（5） 洁净空气量CADR（颗粒物）≥650m³/h；
（6） 气雾室白色葡萄球菌的杀灭率均大＞99.90%；
（7） 设备持续工作1小时，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均＞90%，平均消亡率≥95%；
（8） 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒
（9） 分子过滤器可有效去除有机气体和医院的各种异味
（10） 具有一键锁定功能，防止误操作
（11） 具有工作时间自动累计功能
（12） 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警
2、 等离子体空气消毒机（壁挂式）
（1） 适用体积≥100m³；
（2） 消毒方法：等离子体+静电吸附；
（3） 气雾室白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；
（4） 净化效果：设备持续工作1小时，对体积为100 m³室内空气中的自然菌消亡率均＞90%，平均消亡率≥95%，臭氧残留量≤0.005mg/m³。可有效去除氨、苯、TVOC等污染物且甲醛去除率≥96%；
（5） 洁净空气量CADR（颗粒物）≥210m³/h；
（6） 设备持续工作30分钟，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1小时，PM2.5去除率>99.99%；
（7） 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒；
（8） 分子过滤器可有效去除有机气体和医院的各种异味；
（9） 具有一键锁定功能，防止误操作；
（10） 具有工作时间自动累计功能；
（11） 报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警
3、等离子体空气消毒机（吸顶式）
（1）适用体积≥150 m³
（2）消毒方法：等离子体+静电吸附
（3）臭氧残留量≤0.01mg/m³
（4）气雾室白色葡萄球菌的杀灭率均大于99.90%。
（5）自然菌平均消亡率大于90%，提供权威机构检测报告。可有效去除氨、苯、TVOC等污染物、甲醛去除率可达96%以上
（6）人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒；
（7）分子过滤器可有效去除有机气体和医院的各种异味；
（8）具有一键锁定功能，防止误操作；
（9）具有工作时间自动累计功能；
（10）报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警
三、其他要求
以上柜式、壁挂式及吸顶式等离子体空气消毒机的消毒效果需提供权威检测机构检查报告，并且安装完后通过医院的空气培养消毒效果检验。
四、配置清单
901阶梯教室：2台柜式等离子空气消毒机、3台壁挂式等离子空气消毒机
902会议室：2台吸顶等离子空气消毒机
五、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备主机质保期至少为2年，配件质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
六、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
七、常用配件及耗材价格
	配件名称
	价格（元）

	
	



八、评分细则
	供应商
	
	评分人签字
	

	评分项
	技术参数及实施方案
	服务部分
	成功案例
	价格

	总分值
	40
	20
	20
	20

	得分
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九、901/902布局信息
	序号
	房间号
	面积㎡
	吊顶以内高度m
	备注

	1
	901
	193
	5.1-2.2
	阶梯教室

	2
	902
	83
	2.8
	平层
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