需求内容-超声骨刀1台

- 一、设备功能用途：

牙周手术治疗：牙槽骨修补术、冠根比延长术；

二、技术参数

1、功率：≥150 W，输出功率：≥70W。

2、骨切割模式工作振幅： 最大振幅40 至 200微米。

3、可自由编制工作程序：≥6个自设程序。

4、微电脑控制预设≥10组手术工作程序。

5、配置冷却水蠕动泵为标准制式，可与种植机的冷却水管通用。

6、高对比度液晶显示屏，触摸键。

7、微电脑智能控制工作状态，设备具备自检功能。

8、设备具有保存记忆键。

9、多功能气动脚踏控制开关。

10、手柄照明色温： 4000K。

11、操作手柄同时具备2种操作功能，骨切割和根管功能。

12、手柄需有防水功能。

13、外置冲水水管。

14、手柄可高温高压消毒。

三、配置需求 ：

1、带蠕动泵的主机                 1台

2、带连接线的压电手柄	            1个

3、工作头放置盒	                 1个

4、工作头扳手	                    1个

5、脚踏	                         1个

6、消毒盒	                       1个

7、冲水支撑杆	                    1个

8、手柄支架	                      1个

9、冲水管	                      2个

10、外科工作头	                   10个

四、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

六、常用配件及耗材价格

| 配件名称 | 价格（元） |
| --- | --- |