需求内容—离心机1台
一、功能用途
[bookmark: _GoBack]种植牙覆盖，骨粉覆盖，拔牙窝填充，上颌窦壁骨窗覆盖，上颌窦粘膜破损封闭，结缔组织瓣供区/受区覆盖或填充，下颌神经游离保护，牙周袋愈合，PRF在口腔手术中的的应用，主要有：GTR,GBR，上颌窦粘膜破损修复，上颌窦提升，上颌窦提升同期种植，种植二期手术，即刻负重，复活牙髓。应用模式分为，膜片制作，碎片制作，团块制作。
二、技术参数：
1、（转速相对偏差）转速误差
离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，（转速相对偏差±2.5% 。）转速误差±20rpm .
2、转速稳定精度
离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，（转速稳定精度不大于±1%) 转速稳定精度±10rpm；转速显示精度：±10rpm
3、噪声、振幅、温升
离心机在额定载荷和相应最高转速下符合下列规定：
（1）离心机整体噪声不大于65dB.
（2）离心机运转应平稳，振幅不大于0.05mm。
（3）离心管内试液运转20min后试液温升＜12°C。
4、离心机的定时相对偏差不大于土 1秒。
5、内置可拆卸金属转子及试管托槽，可无限次消毒。
6、由具有CNAS资质的检测机构出具的符合GB4793.1及GB/T 18268.1标准的产品检测报告。
三、配置清单
（1）、离心制造机主机1台
（2）、不锈钢方盘1个
（3）、不锈钢圆碗1个
（4）、专用剪1支
（5）、有齿镊1支
（6）、双头置膜器1个
（7）、弹性带1个
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
