需求内容-ATP荧光检测仪1套
一、功能用途
医院临床科室环境卫生学检测。
二、技术参数
1、小巧轻便、单手可持，大屏幕清晰液晶显示器。
2、ATP检测精度：精确至1个RLU，等于1X10-15mol ATP,检测范围0-9999RLUs，检测限：2 X10-16mol/ATP。
3、检测时间不超过15秒。
4、合格样本相对标准偏差（RSD）小于6%，污染样本RSD小于2%。
5、阴性对照的本底值：0-5RLU。
6、ATP回收率：90%-110%。
7、结果可储存不少于2000个记录。
8、内置功能菜单具有：不少于100个检测方案、临界值、快速查看统计结果、自动判断结果、自动统计合格率等。
9、内置自校光源，15秒内开机自动校准。
10、检测舱可移动、可更换。
11、可检测多种项目：表面、液体和管道的ATP。
12、配有USB接口，可将结果上传至PC。
13、具有液态稳定检测拭子兼具取样、反应和吸管的三重功能，方便做进一步检测时精确移液，预湿润的采样棉签方便采样。
14、液态稳定检测拭子出厂保质期长达12个月,可室温保存4-6周。
15、有可选配的专用阴阳校准棒和阳性控制试剂。
16、使用碱性电池或可充电锂电池。
17、ATP荧光仪具备中国计量科学研究院出具的测试证书。
18、设备具有独立数据分析软件，提供多种数据趋势分析模式，数据可导出Excel表格。

[bookmark: _GoBack]三、配置清单（单台）
（1）ATP荧光仪    1台
（2）数据分析软件 1个
（3）USB数据连接线  1根
三、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在4小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后48小时内赶到现场提供服务。48小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
五、常用配件及耗材价格
	配件名称
	价格（元）
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