需求内容-高频电刀1套

一、功能用途：

适用于切割或凝血等各类口腔颌面外科手术；

二、技术参数：

1、输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）

2、具有单极纯切、混切、单极凝和双极凝等工作模式。

3、单极纯切：额定功率（额定负载）≥350 W（500Ω）。

4、单极凝：≥120 W（500Ω）；双极凝：≥50 W（100Ω）。

5、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。

6、具有记忆功能，当再次开机时可复现上次功率设定值。

7、具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

8、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤

9、允许连续使用，允许长时间开路和短路。

10、本机具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。

三、配置清单

单极手控刀一把、单极脚控刀一把、金属极板一块、双极电凝镊一套、防水脚踏开关一只、绝缘容器一只、保险丝二只

四、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

六、常用配件及耗材价格

| 配件名称 | 价格（元） |
| --- | --- |