需求内容-全可调颌架1套
一、功能用途
用于获取患者的颌位关系和模拟患者牙列真实运动关系，易于操作，具备了模拟患者各种静态和动态关系的各项基本功能，采用磁性吸附系统，能够将模型轻松的安装到颌架上或将模型从颌架上取下，标记了颌平面。个性化切导盘能够复制前切牙及尖牙的引导关系
二、技术参数
1.前伸髁导角度-20°~+60°；侧方髁导角度-5°~+30°；关节后退0~2mm；瞬间侧移0~1.5mm；关节前伸0~6mm；关节抬高0~3mm
2.面弓架宽度117~185mm 关于面部中心线对称；鼻撑位置40~46mm；单点锁定式万向关节
3.石膏填充固位转移，转移台调节高度0~15mm 
[bookmark: _GoBack]4.切导针高度-7mm ~ 10mm、切牙诱导高度0°~ 70°、尖牙诱导高度0°~ 55°
三、配置清单
 全可调颌架1套、面弓 1套、转移台1套，个性切导盘1套
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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