需求内容-牙科手术马达1套
一、功能用途
1.无菌微创拔牙，愈合快并发症少.
2.降低患者恐惧，增加舒适度
二、技术参数
1、供水方式：自供水、外接生理盐水冷却
2、转速范围：100---40000转/分钟
3、工作温升：<10℃（安全防护不烫手）
4、插电即用：无需外接水气管线，故障自诊+保护系统
5、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫伤，保护医患安全、提升设备寿命。
6、多功能脚踏：程序切换、正/反转、水开关控制、无级变速控制
7、功能模式：1:5\1:1\1:4.2三种模式，可全面替代气动涡轮高低速手机临床治疗。
8、消毒方式：马达可承受135℃高温高压灭菌
三、配置清单
1.主机配置
1台牙科手术马达主机、1个马达头、1个脚踏开关、1个机头支架、1个盐水袋支架、1条马达管线、1根一次性灌注管
2.手机配置
1:1等速手机　1把
1:5增速弯机　3把
1:4.2无菌拔牙手机 6把
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
[bookmark: _GoBack]（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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