[bookmark: _GoBack]需求内容-牙科影像板扫描仪1套
一、功能用途
牙科X射线摄影用影像板成像装置（牙片宝）作为数字化口内成像系统的重要设备之一，主要用于口内根尖片的数字化成像，具有拍摄定位容易，成像速度快，成像效果优秀，病人依从性强，成像板可重复使用等特点。
二、技术参数
1.连接方式：千兆网线连接，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备。
2.功率：最大负载电流1.5A。
3.影像板使用磁芯技术，带Idot激光追溯标识系统，跟踪影像板成像质量，便于查询更换。
4.无线IP板，超薄设计，口内定位方便。
5.影像速度：0号牙片不大于5秒，1号牙片不大于6秒，2号牙片不大于6秒，3号牙片不大于8秒，可以扫描时同时擦除影像，立刻重新使用。 
6.影像清晰度2档可选， 标准10 LP/mm，像素尺寸清晰扫描64um，高清扫描35um。
7.扫描方式：扫描舱为内置式，磁悬浮无接触式扫描方式，前置式操作，放
在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出。
8.带显示液晶界面，图片导引操作指示。扫描同时在屏幕上显示图像预览。
9.软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人。
10.软件特性：为中文网络版，可直接通过网络连接，进行图像传输，并可升级。
11.数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统。
12.影像电脑工作站（技术参数：CPU：I5及以上，双1000Mbit/s网卡，Windows 7专业版64位，内存：16G及以上；硬盘系统盘128G及以上固态，存储盘1T及以上；系统：依据软件兼容性最佳安装；显卡：依据软件兼容性最佳安装。显示器：不小于22寸，分辨率不低于1920*1200。）
三、配置清单
1.激光扫描仪主机1台               
2.0号口内成像板（22 x 31mm）2张
3.1号口内成像板（24 x 40mm）2张   
4.2号口内成像板（31 x 41mm）5张
5.3号口内成像板（27 x 54mm）1张
6.感控卫生配件初始套装（一次性安全保护袋各个型号）各100张
7.成像板清洁布1片                 
8.影像板存储盒1个
9.影像诊断软件1套                 
10.影像电脑工作站1台
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备质保期至少为5年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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