需求内容-手持牙片机及配套装置

一、技术参数

1、牙科X射线机

（1）加载时间∶0.1s-2.5s

（2）加载泄漏辐射∶<0.25 mGy/h

（3）工作型式∶间歇加载连续运行

（4）安全类型∶内部电源设备 B型应用部分

（5）焦皮距∶1cm-10cm

（6）限束器直径∶Φ45mm土5mm

（7）外壳漏电流∶≤0.1mA

（8）高压发生器的电介质强度∶>1.1倍的管电压

2、口内影像板扫描处理系统

（1）扫描空间分辩率≥15 lp/mm。

（2）获取影像时的位深：16bits/pixel。

（3）影像采集区域的像素灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比，应不大于2%（R/Vm≤2%）。

（4）像素尺寸：35微米。

（5）支持S0，S1，S2，S3四个尺寸的影像板。

（6）医疗数字影像和通信标准符合DICOM3.0标准。

（7）成像扫描时间≤10秒。

（8）扫描完成后，影像数据自动被擦除功能。

（9）电脑软件端支持导出JPG、BMP、PNG、DCM图片格式。

（10）电脑软件端支持导入DCM图片格式。

（11）电脑软件端支持影像打印功能。

（12）电脑软件端影像处理软件具备：影像编辑、影像注释、影像反转、影像旋转、影像缩放、影像灰度、影像测量、影像修正等功能。

（13）电脑端软件需包含客户档案登记，复查，信息删除等功能；并对客户信息具备安全性和私密性保护处理。

二、配置清单

1.牙科X射线机（主机）1套、显影液1瓶、胶片1包

2.扫描处理仪1套、口内影像板4片（需要加密狗配合使用需配至少5个）

三、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后4小时内赶到现场提供服务。4小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

四、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。