需求内容-手术显微镜1台

一、功能用途

该设备主要用于临床操作的使用，拥有局部放大，摄像，录像等教学功能，满足临床基础及教学使用。

二、技术参数

1、变倍系统：不少于五档变倍，F=250mm条件下,放大倍数覆盖3x~22x；

2、变角双目镜筒：角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，旋钮为于双目镜正上方。可显示瞳距数值，调节精度小于1mm；3、广角目镜：12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±6D，眼罩高低可调；

4、物镜：定焦（200\250\300\350\400mm）,小变焦（200-300mm）、(250-430mm)三种物镜可选并可互换，带防溅保护罩；指拨式调焦，符合人体工学设计，医生可单手操作；

5、LED照明系统：亮度连续可调；F250条件下，物面照度不低于80000Lx；

6、镜头集成5V、12V供电接口；

7、双目镜筒倾摆功能装置：标配，在医生坐姿不变的情况下，镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置；

8、主体：最大臂长不超过1700mm；高度行程：750-1500mm；底座尺寸不超过650mmX650mm；

9、影像系统：感光芯片：1/2' COMS；分辨率1080P 60FPS；存储：USB存储器；基本功能：拍照，录像，白平衡，自动曝光，冻结，回显，十字线；高级功能：图像翻转，测量，放大，缩小，静动态图像对比；图像传输：WIFI多点实时传输；WIFI扩展：支持标准WIFI桥接增容；数据格式： 照片JPG，视频MP4。

三、配置要求：

主机1套，变焦大物镜200-300 1个，显示器1个，显示器支架1个，光嵌转动环，医生椅1张。

四、售后服务方案

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期为8年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在2小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。