需求内容-PCR仪1台
一、用途：
主要用于普通PCR扩增实验。
二、技术指标：
1、0.2ml×96 孔模块
2、友好直观的用户界面，编程简单快捷，全中文操作
3、采用Windows CE操作系统，可实现智能化操作，具备不少于108项故障自诊断功能，具备智能故障判断能力
4、采用7寸彩色液晶触屏操作系统，具有触屏校准功能，保证触屏系统操作的精确性
5、采用最新一代半导体制冷技术，采用进口制冷片
6、具有时间和温度的touch down PCR和Long PCR功能
7、温度控制范围为0-105℃
8、具有温度梯度功能，梯度范围为30-99℃，梯度温度宽度为1-30℃
9、升降温速率高达5℃/s，有效的节省程序时间，提高机器的有效使用时间
10、温度均一性≤0.2℃（@45℃-75℃时）
11、采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触
12、主机标配程序存储量≥2000
13、最大循环数达到999
14、处理器采用高性能的ARM9微处理器
15、具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统，操作舒适方便，提供证明文件
16、支持用户实验预约设定和TM值计算，配备闹钟提醒功能
17、主机可直接连接互联网，可实现远程故障判断，使维护更便捷
18、可连接PC机，并实现PC机的一机多控，可实现打印和程序升级功能
三、配置清单：
主机 1台。
四、售后服务方案
1. 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2. 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3. 本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
[bookmark: _GoBack]4. 在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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