[bookmark: _GoBack]需求内容-根管长度测量仪设备一批
一、功能用途
该批设备包括根管扩大系统，根管测量仪，牙髓活力测试仪。主要用于根管治疗预备，测量根管长度，牙髓活力测试等功能，满足临床日常使用。
二、技术参数
1、根管扩大系统：（10台）
技术参数：
（1）遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。
（2）转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。
（3）内置充电电池，可连续稳定工作4小时以上。
（4）无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。
（5）操作系统可实时升级(包括未来几年内新出的系统)，以保证设备的最先进性。
（6）自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。
配置要求（单台配置）：
（1）主机        1台
（2）弯机头      1个
（3）底座        1个
（4）注油嘴      1个
2、根管测量仪：（10台）
技术参数：
（1）基于第六代多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性。
（2）唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染。
（3）可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体。
（4）彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置。
（5）音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量。
（6）声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示。
配置要求（单台配置）：
（1）主机        1台
（2）测量线      1根
（3）锉夹        2根
（4）唇挂钩      2个
（5）测试器      1个
3、牙髓活力测试仪：（5台）
技术参数：
（1）牙髓活力脉动刺激可无痛测量牙髓活力。
（2）刺激强度是从低值自动增加以防止患者不适，同时也会保持电稳定以提供一致的结果。
（3）在牙齿测试后，显示器会保留它的测试水平以易于记录结果。
（4）此设备会自 动进行帮助多颗牙齿的快速测试。
配置要求（单台配置）：
（1）主机        1台
（2）牙髓活力探头 2只
三、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在2小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。
四、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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