需求内容-移动治疗机（配空压机）1套
一、功能用途
供医疗部门口腔治疗用。
二、技术参数
（一）：治疗机部分
1.气源参数
本产品外接气源，气压：介于500kPa~800kPa ，流量：≥50L／min。
2.水源参数
[bookmark: _GoBack]本产品手机以及所有其他器械的用水直接来自于净水瓶，故必须及时向净水瓶内加入医用蒸馏水。
3.基本性能的功能描述：
吸唾器
真空度不小于－10kPa。
抽水速率不小于300mL/min。
（二）：空压机部分
1. 按防电机类型分类：属于I类设备。
2. 按电击防护分类：无应用部分的普通设备
3. 按对进液防护程度分类：属于IP20设备
4. 按在与空气混合的易麻醉气或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不属于AP型和APG型设备
5. 按运行模式分类：属于间歇运行设备
三、配置要求：
主机1台，空压机一台。
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）在质保期内，设备有质量问题，在4小时内响应。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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