[bookmark: _GoBack]需求内容-普通病床配床头柜10套
一、功能用途
普通病床与床头柜用于患者护理、治疗用。
二、技术参数
1、升降功能：背部升降角度为0～75±5°，腿部升降角度为0～45±5°。
2、手摇柄：采用高强度尼龙摇手，ABS手摇柄，隐藏式设计，手摇柄可180°转动，具有防绊脚作用。
3、床面板：床面板采用全钢材质，四段式床板共16个角均圆角处理，不可使用塑料包角，以免尖角伤人。
4、护栏：采用五档铝合金立柱折叠式护栏，护栏为加高型护栏，高度≥400mm，侧挂式装配便于拆卸。 
5、床头尾板：床头、床尾板采用PP材料经吹塑一体成形，床头尾板木纹色。
6、防撞护角:床体四角配有防撞护角，防撞护角为空心双面PP材质，具有弹力，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。
7、脚轮：采用5寸带刹医用静音脚轮。
8、床体：
8.1、床架主梁规格为≥80*40mm方钢，厚度≥1.6mm，确保整个床体结实牢固。
8.2、床腿采用φ38mm圆管设计，避免方管棱角伤人。
8.3、床板小腿板与床尾板之间保留≥40mm空间作为床上餐桌专用放置区域。
9、标准医用床垫：配合床体尺寸，外套为防水牛津布，内部采用高密度海绵+环保棕双层结构。
三、配置清单：
每套配备：病床主体1个、床头柜1个、床垫1张、输液架1根、床上餐桌版1块，置物架1个。
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）在质保期内，设备有质量问题，在24小时内响应。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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