需求内容-心电监护仪2台
一、功能用途
[bookmark: _GoBack]用于病人生命体征的监测
二、技术参数
★1、插件式或半插件式监护仪,参数模块插件槽≥1个，模块即插即用，支持扩展呼末CO2，有创压IBP（含PPV），有创心排量C.O.。
2、≥8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800*600像素。
3、整机无风扇设计。
4、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥6小时。
5、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
6、配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时测量，适用于成人，小儿和新生儿。
7、支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用。
★8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
11、可从医院HIS系统同步病人信息到监护仪，病人信息包括：病历号，姓名，出生日期和性别。
★12、支持≥48小时全息波形存储与回顾。
13、支持≥200条事件存储与回顾。
14、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
15、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分）。
三、配置清单：
每套配备：主机1台，心电导联线1条，血压袖带1个，血压导气管1条，成人血氧探头1个，血氧连接线1条，心电主电缆1条，锂电池1块。
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）在质保期内，设备有质量问题，在24小时内响应。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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