需求内容-心电图机1台
一、功能用途
通过人体表采集心电信号，进行心电图的临床诊断和研究。
二、技术参数
1.12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸；
2.★起搏器采样率不低于16,000Hz；
3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
4.电压分辨率不低于1uV；
5.模数转换不低于24位；
6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
7.开机出波形时间不超过7秒；
8.内置存储容量不低于800份；
9.电池单次充电至少可供打印400份报告；
10.屏幕可预览完整的心电图报告；
11.★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；
12.★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；
13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；
14.可支持条形码扫描枪接收患者；
15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；
16.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；
17.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
18.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；
19.心电放大器：直流耦合；
20.走纸速度：5, 12.5, 25, 50 mm/s；
21.重量不大于5Kg
三、配置清单：
主机1台，静息心电算法1套，成人附件包（香蕉头电缆+胸部吸球+肢体夹）1包，标准电源线1条，打印纸10本
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。
（4）在质保期内，设备有质量问题，在24小时内响应。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
[bookmark: _GoBack]（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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