[bookmark: _GoBack]需求内容-细胞电阻仪1套
一、功能用途
测量细胞生长过程中电阻的变化，了解细胞生长状况及其融合程度。
测量单层上皮细胞层在药物或其他作用下电阻的改变，进行屏障功能研究等。
二、技术参数
1、电压范围：±199.0 mV
2、电压分辨率≤0.1 mV
3、电阻范围：0—20,000Ω
4、电阻分辨率≤1Ω
5、测量电路采用交流脉冲技术，避免电极上的金属沉积以及持续的直流电流对组织的副作用，电阻读数不受膜电容和膜电压影响。
6、内置 1K 欧姆的标准电阻，通过按钮可以随时检查仪器测量电路是否正常。
7、测量电极：双腿四电极结构，可直接放置在培养杯上测量，无需手持。
三、配置清单：
1、主机一台
2、标配电极一支（24孔板transwell）
3、电极：12孔板。
4、1节9V充电锂电池（带充电线），6节1.5V 碱性AA（5号）电池
四、售后服务
1. 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2. 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3. 本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4. 在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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