需求内容-牙科便携治疗机6套
一、功能用途
用于用于口腔疾病的诊断、治疗等。
二、技术参数
2.1治疗机主机技术参数：
2.1.1.三用枪：可喷水、喷气、喷雾。
2.1.2.配有便携式置物盘装置，方便使用。
2.1.3.吸唾器（气吸）：采用水负压，工作压力不小于0.2mpa，采用电磁阀控制 ；气压为400kPa时，真空度≥10kPa ；气压为400kPa时，抽水率≥600ml/min。
2.1.4.治疗机采用铝合金壳体。
2.1.5.圆形脚开关1套，可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机、低速手机及洁牙机的工作。
2.1.6.净水瓶≥600毫升；污水瓶≥800毫升。
2.2折叠椅参数：采用高强度铝合金结构件，轻质牢固，舒适安全。
2.2.1．折叠椅设计最大能承受≥135公斤的力。靠背后倾范围110°～175°。
2.3便携式医生座椅参数
2.3.1.采用高强度的金属结构件，易折叠、带有靠背。安装简单、轻质牢固、舒适方便、高度可调。
2.4牙科专用无油空气压缩机参数：
2.4.1．最大产气量不小于450L/分钟，0.4bar下产气量≥270 L/min。
2.4.2．噪音：≤70分贝。
2.4.3．储气罐容积为≥100L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书。
2.4.4.带自动排水功能，可进行时间设置。
三、配置清单（单套配置清单）
1．口腔便携式治疗机主机          1套
2．三用枪                        1支
3．纯水杯                        1套
4．污水瓶装置                    1支
5．吸唾器                        1支
6．便携式牙科椅                  2台
7．便携式医生椅                  2台
8．配套光固化机                  1套
9. 低速手机马达                   1个
[bookmark: _GoBack]10．空压机                        1台
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）质保期内供应商需配合医院，保障外出设备正常运行及日常巡检维护。
（5）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在2小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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