需求内容-pH和值、ISE、mV、ORP度双通道台式测量仪1台

一、用途：

能够满足实验室常规样品pH的准确快速测量，具有离子测量功能，操作简单。

二、技术指标：

基本要求：

  - 能够满足实验室常规样品pH的准确快速测量，具有离子测量功能，操作简单；

  - 温度自动/手动补偿；

  - IP54防尘防水设计；

  - 不少于500组数据储存能力，符合GLP记录规范，并且能够记录最少最近的10组校正数据；

  - 可显示被测离子的名称

  - 饱含针对复杂样品测量的已知加量/减量法，样品加量/减量法

  - 自动空白校正功能

  - 升级的GLP性能，可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码

  - 每通道可设置10各测量方法或者不同电极的校准数据

  - 以图形方式显示校正曲线

  - 具有离子场效应电极（ISFET）模式；

  - 直接显示离子浓度，单位M、mg/L、％、ppb等可选；

  - 具有感应信号和数据平均计算功能；

  - 仪器具有自检能力，智能判断主机工作状态和电极性能；

  - 具有搅拌器接口，并有搅拌按钮，可选配搅拌器；

  - 支持FDA 21 CFR Part11软件，满足当前最高级别的文件管理要求；

  - 10组密码保护测量方法，方便多用户操作；

  - 可网络升级，保证仪器永不过时；

  - 安全认证：CE，CSA，UL，FCC Class A。

- 技术要求：

  - 测量范围：pH：-2.000到19.999；温度：-5到105℃；mV：-1999到+1999mV；ISE：0到19900；ISE：0-19900

  - 分辨率：pH：0.1/0.01/0.001可选；温度：0.1；mV：0.1；ISE：1，2，3位有效数字；

  - 相对精度：pH：±0.001pH；温度：±0.1℃；mV：±0.1mV和0.05%；

  - 校正：pH 2-6点自动标定，US、NIST和用户自定义，校正完成自动显示电极斜率；ISE：1到6点校正

三、配置清单：

- Dual Star 测量仪（带电极架）

- 通用型电源适配器

- 玻璃再充填型 pH 电极

- 不锈钢 ATC 探头

- ROSS 储存溶液

- （pH 4.01、7.00、10.01）pH 缓冲液

四、售后服务方案

1. 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2. 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3. 本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4. 在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。