需求内容-便携牙科治疗机8套

- 一、功能用途

- 用于用于口腔疾病的诊断、治疗等。

- 二、技术参数

- 1治疗机主机技术参数：

- 1.1.三用枪：可喷水、喷气、喷雾。

- 1.2.配有便携式置物盘装置，方便使用。

- 1.3.吸唾器（气吸）：采用水负压，工作压力为 0.2mpa，采用电磁阀控制 ；气压为400kPa时，真空度可达到10kPa ；气压为400kPa时，抽水率600ml/min。

- 1.4.优质铝合金壳体。

- 1.5.圆形脚开关1套，可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机、低速手机及洁牙机的工作。

- 1.6.净水瓶≥600毫升；污水瓶≥800毫升。

- 2治疗灯参数：

- 2.1．采用LED发光源，具有轻便，轻质牢固、易折叠、安装简单、可调式立式灯座、易折叠，携带方便。

- 2.2．色温: ≥4200K。

- 2.3．最高尺寸：≥1700㎜，高度调节范围：≥700㎜，灯杆伸缩范围：≥58㎜，灯头摆动范围：≥280°。

- 2.3折叠椅参数：采用高强度铝合金结构件，轻质牢固，舒适安全。

- 2.3.1．折叠椅设计最大能承受≥135公斤的力。靠背后倾范围110°～175°。

- 2.4光固化参数

- 2.4.1 光固化时间≤2秒

- 2.5牙科专用无油空气压缩机参数：

- 2.5.1．最大产气量：300L/分钟，0.4bar下产气量≥ 180L/min。

- 2.5.2．噪音：≤70分贝。

- 2.5.3．储气罐容积为≥60，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书。

- 2.5.4. 单台空压机至少能同时搭配3台便携式牙科治疗机使用。

- 三、配置清单

1．口腔便携式治疗机主机          8套

2．三用枪                        8支

3．纯水杯                        8套

4．污水瓶装置                    8支

5．吸唾器                        8支

6．便携式牙科椅                  8台

7．光固化机                      8套

8. 低速手机马达                   8个

9．空压机                        4台

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次产品的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

四、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。