需求内容-心电监护仪2台

一、合同包1：心电监护仪，数量：1台，预算2.48万元

(一)、技术参数

1整机要求：

1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。

1.2≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示

1.3屏幕标配电容屏

1.4显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围

1.5主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

1.6监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种

2监测参数：

2.1配置3/5导心电，呼吸，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

2.3心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

2.5QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.6支持心电≥3道多导同步分析

2.7支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.8提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

2.9提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

2.10适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

- 配置清单

1.主机                            1

2. 锂电池                         1

3. 心电导联及延长线               1

4. 血氧探头                       1

5. 血压袖套及导气管               1

6、电极片                        100片

7、体温探头                       1

8、推车                          1

- 合同包2：心电监护仪，数量：1台，预算6万元

(一)、技术参数

1.	模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

2.	≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示

3.	支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

4.	标配从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸

5.	支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析

6.	支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析

7.	支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

8.	具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

9.	无创血压适用于成人，小儿和新生儿

10.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式

11.	NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

12.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

13.	可选配心肺复苏质量指数，实现评估人工心肺复苏质量

14.	支持升级麻醉深度BIS、肌松NMT模块，

15.	支持升级PiCCO监测功能模块，提供完整的血流动力学参数监测

16.	支持升级ICG参数模块监测，可无创监测患者连续心排量

(二)、配置要求：

1. 插件主机                  1

2. 触摸屏                    1

3. 心电，血氧，血压附件包    1

4. 体温功能及附件包          1

5. 锂电池                    1

6. 支架                      1

三、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次产品的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

四、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。