## Sheet1
表格一
一次性乳胶检查手套、灭菌、非灭菌、无粉麻面（每盒不少于100只）
序号 | 采购要求 | 具体要求 | 备注
1 | 招标控制价 | 45元/盒
2 | 韧性 | 评委来用握拳法，带上手套后反复握拳，根据握拳的感受评估手套的韧性和舒适度，抓握有力正常使用不易滑，综合样品实物情况，
3 | 牢固性 | 评委采用拉伸法，反复不同角度拉伸手套，从不同方向观察手套的韧性和牢度，确认产品的张力及耐用不易破损。综合样品实物情况。
4 | 无渗漏（外观） | 评委来用吹气法，往手套里吹气，鼓起后观察手套手套， 1）外观应无杂质、胶凝、污点；2）手套贴近耳部，感听手套是否有漏气、破损现象； 3）检查手套指叉部是否有气泡或薄点情况；综合样品实物情况，
5 | 产品参数 | 1)厚程度(约手掌心位置)：单层0.12mm-0.16mm满足厚度范围得 。 2)、产品重量: 麻面单只克重为 中号≥6.6克)，满足重量范围得 。 3)、气味:无刺激性气味。 | 1薄厚程度提供相应的检测报告据。《此评分项最后测评)2、重测算: 根据样品，现场称重。3、气味: 根据样品现场评估。
6 | 低过敏 | 有国家级别CNAS资质的实验室出具的：皮肤过敏和皮肤刺激报告， | 第三方检测报告（具有CNAS资质的实验室出具）；
备注： | 不满足或低于所有条件视为无效投标
表格二
一次性使用灭菌橡胶外科手套、无粉麻面
序号 | 采购要求 | 具体要求 | 备注
1 | 招标控制价 | 3元/双
2 | 材质及舒适度 | 100%纯天然高浓度的乳胶成份。易穿、麻面、柔软、舒适贴合各种手型，穿戴方便舒适、安全。麻面效果很好，能轻易的抓牢光滑的物体。
3 | 无渗漏（外观） | 评委来用吹气法，往手套里吹气，鼓起后观察手套手套， 1）外观应无杂质、胶凝、污点；2）手套贴近耳部，听手套是否有漏气、破损现象； 3）手套叉部是否有气泡或薄点情况；
4 | 产品参数 | 1)手套重量、6.5≥18.5克，7.0≥20.5克，7.5≥22克，8.0≥23.5克，。 2)、手套的拉伸性能：老化前扯断力≥15.5N,老化前扯断力≥770，300%定伸负荷 ≤1.8N 3)、气味:无刺激性气味。 | 1、重量测算: 根据样品型号，现场称重； 2、第三方检测报告（具有CNAS资质的实验室出具）； 3气味: 根据样品现场评估
5 | 低过敏 | 皮肤过敏和皮肤刺激检测报告，有两份报告 | 第三方检测报告（具有CNAS资质的实验室出具）；
6 | 穿透性 | 时兼备良好的抗穿透性，使其拥有极佳的防护力 | 第三方检测报告（具有CNAS资质的实验室出具）；
7 | 无菌 | 有国家级别CNAS资质的实验室出具的无菌检测报告 | 第三方检测报告（具有CNAS资质的实验室出具）；
备注： | 不满足或低于所有条件视为无效投标
表格三
一次性丁腈手套、非灭菌、无粉麻面（每盒不少于100只）
序号 | 采购要求 | 具体要求 | 备注
1 | 招标控制价 | 60元/盒，（每盒不少于100只）
2 | 韧性 | 评委来用握拳法，带上手套后反复握拳，根据握拳的感受评估手套的韧性和舒适度，抓握有力正常使用不易滑。
3 | 牢固性 | 评委采用拉伸法，反复不同角度拉伸手套，从不同方向观察手套的韧性和牢度，确认产品的张力及耐用不易破损。
4 | 无渗漏 | 评委来用吹气法，往手套里吹气，鼓起后观察手套里是否有脏东西，颜色均匀度，将手套贴近耳部，感听手套是否有漏气、破损现象。综合样品实物情况，参照一下评分标准进行评分:无污渍杂质、无粉、颜色均度、完整性无漏气、无破损)。
5 | 产品参数 | 根据样品的情况进行打分，不同情况得分标准如1薄厚程度(约手掌心位置):单层0.08mm-0.11mm。2、产品重量: 单只克重为 4g《0.2)，满足重量范围。3、气味:无刺激性气味。 | 1薄厚程度提供相应的检测报告据。《此评分项最后测评)2、重测算: 根据样品，现场称重。3、气味: 根据样品现场评估。
6 | 符合国家标准 | GB10213-2006 | 检测报告
7 | 质量管理体系 | IS09001 | 检测报告
8 | 低过敏 | 材料没有含乳胶 | 成分表体现
备注： | 不满足或低于所有条件视为无效投标