需求内容-种植手柄7把
一、功能用途
该设备应该为口腔手术、颌面外科和牙种植手术的口腔医师操作使用。具备高温高压消毒可反复使用。
二、技术参数
1.传输比：20：1
2.夹持车针：2.35MM
3.夹持方式：筒夹式
4.夹持模式：六角卡盘系统夹持
5.最大转速≥50000RPM
6.传导方式：E型接口国际通用
7.发光方式：自发光
8.光照强度≥50000lux
9.拆解方式：可手动拆卸，无需工具
三、配置要求：
1.手机，数量：7把；
2.通针，数量: 7个；
3.卡夹，数量：14个。
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
[bookmark: _GoBack]（3）本次产品的质保期至少为1年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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