需求内容-单管发光检测仪1台

- 功能用途

主要用于萤火虫荧光素酶、双荧光素酶等报告基因检测，以及ATP发光检测、免疫化学发光检测、环境生态毒性自由基检测等各种生物与化学发光样品的检测。

二、技术参数

1、检测类型: 终点法检测、双报告检测、动力学检测

2、样品规格: 1.5 ml离心管，可扩展其它容器

3、检测器: 光电倍增管(PMT)

4、光谱范围: 350 - 650 nm

5、灵敏度: 1×10-21moles 荧光素酶

6、线性范围: >8.5 个数量级

7、操作系统: 内置系统，不小于7.0英寸LCD彩色触摸屏导航和操作

8、检测程序: 内置ATP、双荧光素酶等发光检测程序

9、标准曲线: 内置标准曲线，直接调用

10、存储容量: 仪器内可存储不少于100000组检测结果

11、数据接口: USB接口，可通过U盘导出数据

三、配置清单

主机1台

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。