需求内容-热牙胶充填机1套

- 功能用途

热牙胶充填机主要用于各类牙髓炎、牙髓坏死和各类根尖周炎的牙齿根管的充填治疗。

二、技术参数

1.充电底座可实时监控电池温度

2.充填机有不少于四种预设温度可选择：150℃.180℃.200℃.230℃

3.标配2颗大容量电池，可1秒快速更换，充满电可供充填约100个根管

4.银针可360°旋转

5.双注胶按键对称设计，按键灵敏，操作方便

6.有不少于3个注胶速度档位可以选择，满足不同根管的充填需求

三、配置清单

1.充填枪1台 切断器1台  2.充电底座2套

3.扳手1把  4.携热头4枚  5.注胶针3枚

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为二年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。