需求内容-小型台式高速冷冻离心机1台

- 一、功能用途

用于分离对温度敏感的生物分子，如蛋白质、核酸等。二、技术参数

- 1.标准24x1.5/2.0ml气密性角转头。转速不小于15,060rpm，最大离心力不小于21300g；

- 2.具有宽泛的温控范围：-10°C至+40°C，并可在离心机运行期间设置；

- 3.离心机具备快速制冷功能，从21°C降温至4°C不超过8分钟；

- 4.具备ECO自动待机功能，优化制冷性能，延长压缩机使用寿命；

- 5.转子和适配器可以整体高压灭菌；

- 6.卡口式气密型金属转子盖，1/4 圈即可快速锁定转子盖；

- 7.超静音，不大于54分贝，可以无转子盖的情况下离心；

- 8. 10档可调加速/减速功能, 保护敏感样品；

- 9.可选择速度的短时离心功能，一键开启/关闭瞬时离心，无需一直按键；

- 10.标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由第三方微生物研究中心测试并认证;

- 11.定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；

- 12.时间设定 : 10秒– 9小时59分钟，可连续离心；具有结束运行计时器 (显示转子运行停止后的时间)

- 13.转子为合金材质，确保转子内温度和离心机腔体温度一致；

- 14.内置排水系统，方便腔体内清洁，保护实验人员。三、配置清单

1、冷冻离心机主机一台

2、24×1.5/2.0ml金属角转头一个

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件除设备耗材外（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

（7）质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。