需求内容-半导体激光治疗仪2台

- 一、功能用途

用于口腔软组织的汽化、碳化、凝固和照射，达到口腔软组织切割的目的。

二、技术参数

- 1.激光中心波长：980nm±10nm。

- 2.工作模式:连续、脉冲式。

- 3.连续工作模式输出功率范围为：0W-8W，功率可调，调节步距 0.1W，允差 ±10%。

- 4.脉冲式模式输出功率：0W-8W，功率可调，调节步距 0.1W，允差±10%。

- 5.脉冲式模式终端输出激光功率复现性 Rp：Rp＜5%。

- 6.脉冲宽度：10ms~900 ms，100ms以下调节步距 10ms，100ms以上调节步距 100ms，允差±5%。

- 7.占空比：调节范围：10%-100% ，调节步距 10%。

- 8.输出光斑直径：距离光纤端面 5mm 时，光斑直径小于 10mm。

- 9.瞄准光：波长 650nm±20nm，功率＜2mW，不少于4档可调。

- 10.安全系统：设有紧急停止按钮，可在紧急情况下立即停止激光工作。

- 11.主菜单需输入密码，防止误操作。

- 12.激光类别：4类激光。

- 13.工作条件：无需水源、气源、无需外接电源，普通科室条件即可。

- 14.光纤头包括已激发和未激发两种规格。

- 三、配置清单（单台配置）

1.主机1台

2.适配器电源线1套

3.医用激光光纤头1套

4.光纤头弯制器1个

5.光纤头清洁器1个

6.防护眼镜3个

7.治疗手柄外壳2个

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件除设备耗材外（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

（7）质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

五、培训要求

（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。