[bookmark: _GoBack]需求内容-超声骨刀1套
1、 功能用途
超声骨刀机主要用于口腔外科的切骨术和骨整形术。
二、技术参数
1.电源电压：100V-240V~  50Hz/60Hz
2.最大输入功率≤170VA
3.工作尖尖端主振幅：20~200μm
4.工作尖尖端横向振幅≤5μm
5.工作尖振动频率：24.0kHz~36.0kHz
6.保险丝：2×T1.6AL  250V
7.蠕动泵流量：30~110mL/min
8.导出的输出声功率：200~490mW
9.主声输出面积≤10mm2
10.次级横振声输出面积≤20mm2
11.主机重量≤3kg
12.多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量
13.脚踏防水等级不小于IPX8
14.可反复高温高压灭菌的供水泵管
三、配置清单
1、手柄：接插式手柄（带光）3支；
2、多功能脚踏1个；
3、工作尖不少于15枚:
四、售后服务
1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
3.本次报价的设备整机质保期至少为三年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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