[bookmark: _GoBack]需求内容-超短波治疗仪1套
一、功能用途
采用电子管振荡产生的超短波，通过电容电极输出能量，将患部罝于电极之间，在射频电场的作用下，使病变部位的分子和离子在其平行位置振动，并互相摩擦而产生热效应。这种热效应使患部的表层和深层组织均匀受热，能增强血管通透性，改善微循环，调节内分泌，加强组织机体的新陈代谢，降低感觉神经的兴奋性，从而达到止痛目的。
二、技术参数
（1）额定输入功率≥180VA。
▲（2）功率不少于20W、30W、40W、50w四档可调。
（3）治疗仪连续工作≥30min，输出功率变化不大于10%。
▲（4）工作频率：40.68MHz，允差在1.5%。
▲（5）治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min不少于五档可调，各档允差在±5%，预热时间≤120s。
（6）配置：不少于4个电子管。
（7）大中小电极板各一对，大中小布套各一对。电极板尺寸：大直径120mm，中直径90mm，小直径60mm，允差±15%。
（8）智能化管理系统，治疗结束后有声音提示并断开输出。触屏操作，触膜屏指示条指示输出强度。
三、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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