[bookmark: _GoBack]需求内容-干燥箱一套
一、功能用途
用于手术器械消毒干燥。
二、技术参数
（1）采用不锈钢内胆
（2）电源电压AC380V 50HZ
▲（3）控温范围RT+10～200℃/RT+10～250℃
▲（4）恒温波动度±1.0℃
▲（5）温度分辨率不超过0.1℃
（6）温度均匀度 ±3%（测试点为100℃）
（7）工作环境温度 +5～40℃
（8）输入功率不超过 3100W
（9）容积不小于420L
（10）内胆尺寸（mm）W*D*H不小于640*580*1350
（11）外形尺寸（mm）W*D*H 不小于780*730*1780
（12）载物托架（标配）4块
（13）定时范围0～9999min
三、配置清单
干燥箱一套
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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