需求内容-冷光美白仪1台

- 一、功能用途

冷光牙齿美白是将波长介于400-650nanometer之间的高强度蓝光，经由光纤传导，通过两片30多层镀膜的特殊光学镜片，再经过特殊光学处理，隔除一切有害的紫外线和红外线，作用于美白剂,快速产生氧化还原作用,透过牙小管,去除上下共16～20颗牙齿表面及深层所附着的色素，从而达到美白的效果,一次治疗可提高5～14个VITA色阶。

二、技术参数

1.温升：灯头最大温升≤15℃

2.照度：灯头最低照度应≥120000Lx

3.辐射照度：灯头辐射照度48mW/cm2 —200mW/cm 2 .

4.最大工作噪音：≤55dB

5.使用期限不小于10年

三、配置清单

主机1台，灯头1个，遥控器1个，卤素灯杯1个，保险管2个，电源线1条，护目镜2副，防尘罩1个

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

四、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。