需求内容-研磨抛光机及相关辅助耗材一批

- 一、功能用途

主要用于晶体、陶瓷、金属、玻璃、岩样、矿样等材料的研磨抛光制样。

二、技术参数

研磨抛光机技术指标：

1、电源：110/220V

2、功率≥275W

3、磨抛盘转速：0-250rpm

4、工位不少于2个

5、支撑臂摆动次数：0-9次/分

6、托盘端跳≤0.008/180mm

7、磨抛盘≥Ø200mm

8、载物盘≥Ø80mm

9、超平抛光盘（平面度为每25mm×25mm小于0.0025mm）。

10、旋转轴托盘端跳≤0.01mm。

11、主轴旋转采用无级调速控制方式，并设有数显表实时显示转数。

12、配有定时器，可准确控制工作时间（0-300h之间）。

精确磨抛控制仪技术指标：

1、载样盘直径≥Ø50mm

2、载样盘轴向行程：10mm（分度螺母移动一格，载样盘轴向移动0.025mm）

3、数显表精度：0.001mm

4、载样盘部分空载压力≤500g

5、承载样件尺寸：直径≤50mm、厚度≤10mm

6、配备配重砝码≥400g

三、配置清单

| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动精密研磨抛光机 | 1台 |
| 2 | 精确磨抛控制仪 | 1台 |
| 3 | 试样压合台 | 1台 |
| 4 | 加热平台 | 1台 |
| 5 | 精密测厚仪 | 1台 |
| 6 | 滴料器 | 1台 |
| 7 | Φ200mm磁力片 | 2片 |
| 8 | Φ200mm研抛底片 | 3片 |
| 9 | Φ200mm金刚石研磨纸 | 4片 |
| 10 | 水晶胶 | 1组 |
| 11 | Φ25mm硅胶冷镶模 | 3个 |
| 12 | W28刚玉微粉 | 1kg |
| 13 | W14刚玉微粉 | 1kg |
| 14 | W7刚玉微粉 | 1kg |
| 15 | Φ200mm磨砂革抛光垫（10片/包） | 1包 |
| 16 | W5金刚石悬浮抛光液（250ml/瓶） | 1瓶 |
| 17 | W2.5金刚石悬浮抛光液（250ml/瓶） | 1瓶 |
| 18 | W28碳化硼微粉 | 1kg |
| 19 | W14碳化硼微粉 | 1kg |
| 20 | W7碳化硼微粉 | 1kg |
| 21 | Φ200mm聚氨酯抛光垫（10片/包） | 1包 |
| 22 | W0.05二氧化硅抛光液（5kg/桶） | 1桶 |
| 23 | Φ8*100mm石蜡棒 | 1包 |

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

四、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。