[bookmark: _GoBack]需求内容-研磨抛光机及相关辅助耗材一批
一、功能用途
主要用于晶体、陶瓷、金属、玻璃、岩样、矿样等材料的研磨抛光制样。
二、技术参数
研磨抛光机技术指标：
1、电源：110/220V
2、功率≥275W 
3、磨抛盘转速：0-250rpm
4、工位不少于2个
5、支撑臂摆动次数：0-9次/分
6、托盘端跳≤0.008/180mm
7、磨抛盘≥Ø200mm
8、载物盘≥Ø80mm
9、超平抛光盘（平面度为每25mm×25mm小于0.0025mm）。
10、旋转轴托盘端跳≤0.01mm。
11、主轴旋转采用无级调速控制方式，并设有数显表实时显示转数。
12、配有定时器，可准确控制工作时间（0-300h之间）。
精确磨抛控制仪技术指标：
1、载样盘直径≥Ø50mm
2、载样盘轴向行程：10mm（分度螺母移动一格，载样盘轴向移动0.025mm）
3、数显表精度：0.001mm
4、载样盘部分空载压力≤500g
5、承载样件尺寸：直径≤50mm、厚度≤10mm
6、配备配重砝码≥400g
三、配置清单
	序号
	名称规格
	数量

	1
	自动精密研磨抛光机
	1台

	2
	精确磨抛控制仪
	1台

	3
	试样压合台
	1台

	4
	加热平台
	1台

	5
	精密测厚仪
	1台

	6
	滴料器
	1台

	7
	Φ200mm磁力片
	2片

	8
	Φ200mm研抛底片
	3片

	9
	Φ200mm金刚石研磨纸
	4片

	10
	水晶胶
	1组

	11
	Φ25mm硅胶冷镶模
	3个

	12
	W28刚玉微粉
	1kg

	13
	W14刚玉微粉
	1kg

	14
	W7刚玉微粉
	1kg

	15
	Φ200mm磨砂革抛光垫（10片/包）
	1包

	16
	W5金刚石悬浮抛光液（250ml/瓶）
	1瓶

	17
	W2.5金刚石悬浮抛光液（250ml/瓶）
	1瓶

	18
	W28碳化硼微粉
	1kg

	19
	W14碳化硼微粉
	1kg

	20
	W7碳化硼微粉
	1kg

	21
	Φ200mm聚氨酯抛光垫（10片/包）
	1包

	22
	W0.05二氧化硅抛光液（5kg/桶）
	1桶

	23
	Φ8*100mm石蜡棒
	1包



四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为3年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
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