[bookmark: _GoBack]需求内容-超声高频集成手术设备一套
一、功能用途
超声高频集成手术设备，用于手术中对人体软组织进行切割和凝血；在开放式和内窥镜手术中使用，适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割。
二、技术参数
★1.1、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械.
1.2、所有器械均可使用手控或脚控激发。
1.3、所有器械接口均有在位、工作状态指示灯。
1.4、具备器械激发次数统计功能。
1.5、具备全彩LCD触摸屏。
1.6、具备自检功能。
1.7、报警发生时，可点击查看解决措施。
1.8、提供报警确认键。
1.9、提供一键恢复键。
1.10、可根据用户使用习惯预设保存参数，并自定义名称。
2、超声刀功能
2.1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。
★2.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈。
★2.3、具备EVS增强凝血功能：可实时调节能量输出。
3、高频单极功能
3.1、单极切割模式可设置为纯切、混切。
3.2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。
3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为≥430kHz。
3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。
3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。
4、高频双极功能
4.1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。
4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为≥430Hz，双极柔和电凝的工作频率为≥350kHz.
三、配置清单
3.1、主机 1套
3.2、电源线 1套
3.3、手术刀头 1套
3.4、脚踏开关 1套
3.5、操作卡、说明书、合格证1套
四、售后服务
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
四、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

ÐèÇóÄÚÈÝ

-

³¬Éù¸ßÆµ¼¯³ÉÊÖÊõÉè±¸Ò»Ì×

Ò»¡¢

¹¦ÄÜÓÃÍ¾

³¬Éù¸ßÆµ¼¯³ÉÊÖÊõÉè±¸£¬ÓÃÓÚÊÖÊõÖÐ¶ÔÈËÌåÈí×éÖ¯½ø

ÐÐÇÐ¸îºÍÄýÑª

£»

ÔÚ¿ª·ÅÊ½ºÍÄÚ¿ú¾µÊÖÊõÖÐÊ¹ÓÃ

£¬

ÊÊÓÃÓÚÐèÒª

¿ØÖÆ³öÑªºÍ×îÐ¡³Ì¶ÈÈÈËðÉËµÄÈí×éÖ¯ÇÐ¸î¡£

¶þ¡¢¼¼Êõ²ÎÊý

¡ï

1.1

¡¢¿ÉÍ¬Ê±Á¬½Ó

1

°Ñ³¬Éùµ¶Í·¡¢

2

°Ñµ¥¼«Æ÷Ðµ¡¢

1

°ÑË«¼«Æ÷Ðµ

.

1.2

¡¢ËùÓÐÆ÷Ðµ¾ù¿ÉÊ¹ÓÃÊÖ¿Ø»ò½Å¿Ø¼¤·¢¡£

1.3

¡¢ËùÓÐÆ÷Ðµ½Ó¿Ú¾ùÓÐÔÚÎ»¡¢¹¤×÷×´Ì¬Ö¸Ê¾µÆ¡£

1.4

¡¢¾ß±¸Æ÷Ðµ¼¤·¢´ÎÊýÍ³¼Æ¹¦ÄÜ¡£

1.5

¡¢¾ß±¸È«²Ê

LCD

´¥ÃþÆÁ¡£

1.6

¡¢¾ß±¸×Ô¼ì¹¦ÄÜ¡£

1.7

¡¢±¨¾¯·¢ÉúÊ±£¬¿Éµã»÷²é¿´½â¾ö´ëÊ©¡£

1.8

¡¢Ìá¹©±¨¾¯È·ÈÏ¼ü¡£

1.9

¡¢Ìá¹©Ò»¼ü»Ö¸´¼ü¡£

1.10

¡¢

¿É¸ù¾ÝÓÃ»§Ê¹ÓÃÏ°¹ßÔ¤Éè±£´æ²ÎÊý

£¬

²¢×Ô¶¨ÒåÃû

³Æ¡£

2

¡¢³¬Éùµ¶¹¦ÄÜ

2.1

¡¢¿ÉÇÐ¸îºÍÄý±ÕÖ±¾¶

¡Ü

5mm

µÄÑª¹Ü»òÆäËüÈí×éÖ¯

¡£

¡ï

2.2

¡¢¾ß±¸ÖÇ»Û×éÖ¯¸ÐÓ¦¼¼Êõ£ºÍ¨¹ý³¬Éùµ¶Í·¸ÐÓ¦×é

