需求内容-超声高频集成手术设备一套

- 一、功能用途

超声高频集成手术设备，用于手术中对人体软组织进行切割和凝血；在开放式和内窥镜手术中使用，适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割。

二、技术参数

★1.1、可同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械.

1.2、所有器械均可使用手控或脚控激发。

1.3、所有器械接口均有在位、工作状态指示灯。

1.4、具备器械激发次数统计功能。

1.5、具备全彩LCD触摸屏。

1.6、具备自检功能。

1.7、报警发生时，可点击查看解决措施。

1.8、提供报警确认键。

1.9、提供一键恢复键。

1.10、可根据用户使用习惯预设保存参数，并自定义名称。

2、超声刀功能

2.1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。

★2.2、具备智慧组织感应技术：通过超声刀头感应组织状态变化，调整能量输出，并提供声音反馈。

★2.3、具备EVS增强凝血功能：可实时调节能量输出。

3、高频单极功能

3.1、单极切割模式可设置为纯切、混切。

3.2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。

3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为≥430kHz。

3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。

3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。

4、高频双极功能

4.1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。

4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为≥430Hz，双极柔和电凝的工作频率为≥350kHz.

三、配置清单

3.1、主机 1套

3.2、电源线 1套

3.3、手术刀头 1套

3.4、脚踏开关 1套

3.5、操作卡、说明书、合格证1套

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

四、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。