需求内容-口腔用变速离心机1台

- 一、功能用途

发挥促进伤口愈合作用，降低术后反应，增加胶原膜光滑面对软组织的附着力，增加骨粉间隙利于新骨形成，降低费用，用于种植、牙周、外科等手术。

二、技术参数

1.离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，转速相对偏差±2.5%。

2.转速稳定精度; 离心机在额定电压、最高转速对应载荷下，转速稳定精度在±1%范围内。（需提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）

3.噪声、振幅、温升（需提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）

离心机在最高转速相应最大载荷下符合下列规定：

（1）离心机整体噪声（A 计权）≤70dB.

（2）离心机运转应平稳，振幅≤0.1mm。

（3）离心管内试液运转20min 后试液温升≤10℃。

4.离心机的定时相对偏差不大于±1%。

5.内置可拆卸金属转子及试管托槽，可无限次消毒。（需提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）

6.不锈钢离心腔，配有温度提示及样品过温保护功能。

7.独有的两种种输入方式：固定参数，程序组输入。

8.自定义1-9 组程序，操作简单、快捷，不容易因为频繁修改参数造成的失误。

9.恒温功能确保离心腔温度在25℃以上，最大限度减小温度对分离效果的影响（需提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）

10.驱动电机：无刷直流电机

11.电源：220V±22V；50Hz±1Hz；3A

12.功率：120W

13.能自动程序制备A-PRF,I-PRF, CGF等（需提供产品彩页或产品说明书作为佐证材料）

三、配置清单

1.PRF纤维蛋白离心制造机主机1台

2.双头刮板  1个

3.小方盘    1个

4.圆碗      1个

5.弯剪刀    1个

6.成型器    1个

7.有齿镊    1个

8.试管架    2个

9.工具盒    1个

10.采血管   100根

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

（5）质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

（6）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

四、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。