需求内容-根管充填系统一套

- 一、功能用途

随着口腔根管充填技术的不断发展，现有的冷牙胶根管充填技术已不能满足临床需求，如对侧副根管、弯曲根管、C型根管等，无法进行严密充填，并且容易造成根管的隐裂等问题；目前热牙胶充填已成为根管充填的主流及趋势，可以很好的解决传统充填中的问题，提高治疗成功率，降低医生的工作强度。

二、技术参数

- 携热端：

- 1、无线笔试设计，操作更方便；

- 2、标配锂电池；

- 3、电量及温度LED屏幕实时显示

- 4、不少于四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

- 5、设有两个加热开关，方便不同角度的操作；

- 6、加热至设定温度不超过2秒，且短时间即可冷却；

- 7、工作尖六孔设计，可多角度旋转。

- 充填端：

- 1、无线设计，方便操作；

- 2、标配锂电池；

- 3、电量及温度LED屏幕实时显示

- 4、不少于四个工作模式：150°、180°、200°、230°；

- 5、工作尖可360°旋转；

- 三、配置清单

携热端：主机1台、工作尖3个、热保护套5个，充电器1个、充电底座1个；

充填端：主机1台、纯银充填针6个、牙胶棒100粒、热保护套5个、消毒隔热罩3个、活塞1个、清洁毛刷2个、充电器1个、充电底座1个。

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为两年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。