需求内容-仰角手机70支

- 一、功能用途

用于阻生齿的拔除术。

二、技术参数

- 1、头部：45°反角机头，焊接式、力矩型。

- 2、连接形式：4孔直连式；

- 3、轴承配置：陶瓷球轴承。

- 4、头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。

- 5、工作气压（手机口）：四孔025-0.27 Mpa 。

- 6、耗气量：30-36 NL/min。

- 7、机芯动不平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.015mm。

- 8、冷却形式：单孔水冷却。

- 9、空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）；

- 10、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg 。

- 11、噪音：≤68dB。

- 12、扭矩：0.13～0.15 N.cm。

- 13、在水压为200kPa时, 冷却水流量≥50mL/min。

- 14、可承受136℃±2高温高压蒸汽灭菌。

- 15、接口具有常规接口和快接接口2种规格可以选

- 三、配置清单

常规接口仰角手机15支，快接接口仰角手机55支

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为叁年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。