需求内容-仰角手机70支
一、功能用途
用于阻生齿的拔除术。
二、技术参数
1、头部：45°反角机头，焊接式、力矩型。
2、连接形式：4孔直连式；
3、轴承配置：陶瓷球轴承。
4、头部排气模式：压盖后端排气，头部前端喷气大幅减小设计，有效防止治疗“血肿”现象。
5、工作气压（手机口）：四孔025-0.27 Mpa 。
6、耗气量：30-36 NL/min。
7、机芯动不平衡≤180μg ，径向跳动量：≤0.015mm。
8、冷却形式：单孔水冷却。
9、空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）；
10、切削力：径向≥1.1Kg   轴向≥2.0Kg 。
11、噪音：≤68dB。
12、扭矩：0.13～0.15 N.cm。
13、在水压为200kPa时, 冷却水流量≥50mL/min。
14、可承受136℃±2高温高压蒸汽灭菌。
15、接口具有常规接口和快接接口2种规格可以选
三、配置清单
常规接口仰角手机15支，快接接口仰角手机55支、口腔综合治疗台快接接口20个
★四、售后服务
1货物免费维保期要求均为货物经最终验收合格后不少于36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由成交供应商承担。质量保证期内成交供应商有责任对设备进行不定期的巡查检修。须提供承诺函，否则按无效响应处理。
2质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。
3质保期内，成交供应商应提供免费的技术支持和软件升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。须提供承诺函，否则按无效响应处理。
4质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用，软件维护升级服务全免费。须提供承诺函，否则按无效响应处理。
5供应商视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。谈判响应供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。
五、培训要求
1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
六、投标文件要求
对于本谈判文件中要求，供应商应在响应文件中提供其谈判货物或服务满足谈判文件技术条款、商务条款要求的客观证据材料（包括不限于公开发行的产品彩页或产品技术白皮书或官方网站截图进行佐证、谈判文件明确要求书面承诺、说明的，则按谈判文件要求提供书面承诺、说明）。未按要求提供证据材料或未按谈判文件要求提供书面承诺、说明的，谈判小组将认定不满足该项要求。
（1）本谈判文件中带“★”条款(包括商务条款、技术条款〈含服务要求，下同〉)为实质性条款，供应商的响应文件对这些实质性条款的实质性不满足或负偏离，按无效响应处理；
（2）本谈判文件中“二、技术参数”为重要条款，供应商的响应文件对谈判文件中“二、技术参数”的实质性不满足或负偏离达3项的，按无效响应处理。
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项目编号：              
	品目号
	采购标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：
1.本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包（若有）”、“品目号”、“采购标的”及“数量”应与谈判文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包（若有）（若有）”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“采购标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“采购标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2.供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。
3.响应文件中涉及“采购标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4.响应文件正本中的本表应为原件。

供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：               
日期：    年   月   日  
[bookmark: _Toc80969017][bookmark: _Toc23318][bookmark: _Toc62114137]格式2　重要条款（带★或*条款）响应表

供应商（全称并加盖公章）：                         　　　　项目编号∶	
	采购要求
	谈判响应

	品目号
	采购标的名称
	条目号
	重要条款（带★条款）
	谈判响应情况
	客观证据材料在响应文件中对应的页码
	偏离说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商代表签字：
说明：（1）对于谈判文件中的重要技术条款（带★或*技术条款），供应商应在响应文件中提供其谈判货物或服务满足谈判文件重要技术条款要求的客观证据材料或按谈判文件的要求提供书面承诺。未按要求提供证据材料或书面承诺的，谈判小组将认定不满足该项要求。
（2）谈判文件如无特别约定，上述客观证据材料包括：国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；谈判货物制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）或者谈判货物制造商官网发布的技术资料（并提供网址）；或者谈判小组认可的其他客观证据材料。认证证书、检测报告与印刷技术资料、官网技术资料、其他客观证据材料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，供应商也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为客观证据材料。
（3）供应商应把谈判文件要求的“采购项目技术要求”内容与谈判响应的内容逐项详细对应列出，其中：货物至少应列明具体的型号、技术规格及其详细说明，服务至少应列明具体的内容、标准及其详细说明。
（4）对谈判文件关于“大于（或小于）等于”等某个区间值范围内的内容，谈判响应应填写具体的数值。
（5）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
[bookmark: _Toc80969018][bookmark: _Toc62114138][bookmark: _Toc25051604][bookmark: _Toc18373]格式3　技术和服务要求响应表
项目编号：                
	品目号
	谈判文件的技术和服务要求
	供应商谈判响应情况
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注意：
1.本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与谈判文件第三章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“谈判响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。
3.响应文件正本中的本表应为原件。

供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：               
日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc12899][bookmark: _Toc80969019][bookmark: _Toc25051605][bookmark: _Toc62114139][bookmark: _GoBack]格式4　商务条件响应表

项目编号：                   
	品目号
	谈判文件商务条件
	供应商谈判响应情况
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注意：
1.本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与谈判文件第三章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“谈判响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答。
3.响应文件正本中的本表应为原件。

供应商：（全称并加盖单位公章）
供应商代表签字：            
日期：    年   月   日
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