[bookmark: _GoBack]需求内容-除颤监护仪3台
一、功能用途
用于患者血氧等生命体征的监护和手动除颤。
二、技术参数
1、不小于7寸彩色显示屏，分辨率不小于800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形；
2、整机（含电池、体外板和心电导联线）重量：≤6.5kg；
3、具备手动除颤、心电监测、呼吸监测及自动体外除颤(AED)功能，AED功能适用于8岁以下人群；
4、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；
5、支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型；
6、支持配置CPR辅助功能；
7、通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种；
8、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，手动除颤分为同步和非同步两种方式。
9、交付设备生产期限需为2024年5月1日之后生产的产品。
三、配置要求（单台配置）：
主机1台、心电导联线1套、锂电池1个、体外除颤电极板附件包1套、记录仪1个、凝胶2瓶、心电电极片5包、小儿血氧探头1条。
四、售后服务方案
（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。
（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。
（3）本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。
（4）在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
五、培训要求
（1）成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。
（2）供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。
以上均为产品的基本参数要求，不允许负偏离。谈判响应供应商应在《技术规格和商务偏离表》中逐条响应参数要求，有负偏离或未响应的，视为无实质性响应谈判文件要求，其谈判响应无效。
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