需求内容-牙周治疗仪4台

- 一、功能用途

龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜;窝洞预备，肩台制备，肩台修整;牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护;根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术。

二、技术参数

1.最大功耗≤30VA

2.振动频率：28-36KHZ

3.水压：1-5bar

4.采用双向震荡技术

5.冲洗流速:7-40ml/分钟

6.手柄震动幅度：20-210微米

三、配置清单（单台配置）

1.主机1台

2.手柄1支

3.工作尖1号、2号、10P、H3各1 支

4.脚踏开关1个

5.手柄连线1根

6.1个储液罐和罐盖

7.扳手1个

四、售后服务

（1）供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

（2）要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

（3）本次报价的质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。

（4）质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。