需求内容-可视软性喉镜1套

- 一、功能用途

可以用于检查喉部，对困难气道引导插管用，便于进行相应治疗。

二、技术参数

1.软性喉镜自带显示器，显示器≥3英寸，能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作。

2.软管直径：≦3.2mm,工作通道≥1.2mm

3.前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°（向上≥160°，向下≥130°）

4.分辨率≥9.92lP/mm

5.景深：3-100mm

6.视场角≥90°

7.内置可充电式锂电子聚合物电池，电池容量≥2000mAH；

8.软性喉镜内置储存卡，容量≥64G，支持短按拍照、长按录像；

9.设备使用年限≥6年，交货产品为2024年8月1日之后生产设备。

上述技术参数均需提供彩页或技术说明书或官网截图或检测报告（报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志CMA或CNAS）佐证，否则不予认可。

三、配置清单

喉镜主体一台、操作手柄1把、测漏仪1个、消毒帽1个、通气帽1个、清洗刷2条、灌流管1根。

四、售后服务

1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3.本次报价的设备整机质保期至少为2年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。